救护大队光干涉式甲烷测定器检定装置
技术规格书

编制：         校对：          审批：         

单位（盖章）：淮北矿业军事化救护大队

光干涉式甲烷测定器检定装置

技术规格书
根据相关文件《安全监控实验室》建设要求，需购进光干涉式甲烷测定器检定装置 型号JMGWJ-A

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

为统一检测结果及管理，本技术规范书所需设备须和集团所建实验室现使用设备一致。

主要技术要求:

1.量程：双量程可切换；能同时满足0-10%；                     0-100%两种测定器检定；

2.触摸屏操作，按钮少，采用触摸屏人机交互界面，同时显示压力、温度、浓度三种量值以及量程切换显示，采用德国进口高精度压力传感器；

3.压力、浓度按标准自动修正，气密性高，采用色谱专用球阀；

4.工作温度：（0-60℃）；湿度：≤80RH

5.测量范围：压力：（0-6000)Pa、（0-60）KPa；

温度：（0-60）℃；

浓度：（0-100）%CH4；

6.准确度：压力：±5Pa；浓度：±0.01%；温度：±0.5℃；

7.稳定性：±3Pa；

8.重复性：0.1%；

9.浓度测量范围：双量程切换，Ⅰ档：（0～10）%CH4，Ⅱ档：（0～100）%CH4，显示精度0.01%CH4；

10.发生压力范围：Ⅰ型：（0～7） kPa ，Ⅱ型：（0～70）kPa ，显示精度0.001kPa。

二、售后要求：

1.负责免费提供产品合格证、说明书等技术资料。

2.免费培训使用；

3.产品质保期一年，质保期内出现质量问题，负责免费维修或更换；

4. 所售产品提供终身技术服务；

5. 接到维修要求后24小时内到达现场处理。

交货期:于合同签字生效后45日内完成光干涉式甲烷测定器检定装置的指导安装、调试，并交付使用单位验收、使用。
